	
[image: image1]
	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

	FORM. CBS-002



	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO 
SCAN RADIOGRÁFICO (CRFLEX) 
	Hoja:
                     1 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
I.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. INTRODUCCIÓN. 
Actualmente YPFB cuenta con un generador de Rayos X y un CR Flex (Scan radiográfico) para realizar inspecciones de soldaduras mediante el método de radiografía industrial, en las construcciones y mantenimientos de redes primarias.

El equipo scan radiográfico CR Flex marca GE, según recomendaciones del fabricante debe contar con un mantenimiento preventivo anualmente, asimismo debe ser calibrado y tener un cambio de rodillos y otros accesorios, por tal motivo es necesario asegurar un nivel apropiado de seguridad al equipo a los operadores y público en general, delimitando el área de trabajo, para cumplir con lo citado se debe de contar con accesorios de seguridad.

2. OBJETIVO

Este documento describe los trabajos a realizar para el mantenimiento preventivo  del  equipo digitalizadores CR Flex (scan radiográfico) marca GE, y equipo de computación PC que contiene los software Rhythm Radigrafhic y Rhythm Review. 
3. ALCANCE DEL SERVICIO 
El alcance para el mantenimiento preventivo se detalla a continuación:
	ÍTEM
	DETALLE
	CANT

	1
	Diagnostico reparación y mantenimiento preventivo de equipo CRFlex y equipo de computación portátil según siguiente detalle: 

· Limpieza Interna del equipos

· Remplazo de rodillo de transporte

· Ajuste del sistema de transporte del IP

· Calibración de los motores

· Realización del ciclo de testeo

· Back-UP de la PC

· Verificación de que el equipo PC no este infectado de virus

· Reporte de mantenimiento.
	1 Global

	2
	Repuesto de fuente de alimentación de equipo CR Flex. 
	1 Global

	3
	Repuesto , Transport Unit Maintenance Kit (juego de repuestos de rodillos de la unidad de transporte interna), de equipo CRFLEX
	1 Global

	4
	Imprevistos*
	1 Global


* El imprevisto será utilizado en caso de que se requiera un tiempo mayor al solicitado o por proveer otro repuesto, por tal motivo el contrato será cancelado por ítem ejecutado y en caso de que se presente un imprevisto, la empresa proponente remitirá un detalle de los accesorios a cambiar del accesorio y su justificativo, de igual manera para el día adicional solo en el caso que sea necesario.  
El técnico especialista deberá presentar documentos donde acrediten que tiene experiencia en mantenimiento de equipos CR Flex.

El técnico especialista de la empresa que se adjudique el mantenimiento deberá dar por escrito las recomendaciones y equipos necesarios para un buen funcionamiento del equipo CR Flex. 

4. GARANTÍAS
a) Garantía de servicio 

· El proveedor de los accesorios a ser adquiridos por YPFB, deberá presentar una garantía por escrito de 6 meses como mínimo, del buen funcionamiento de los accesorios a cambiar. 

· De presentarse fallas en el funcionamiento de los accesorios durante el periodo de vigencia de la garantía, el proveedor deberá reemplazar las partes defectuosas por otras de   iguales características o superiores.

b) Garantía de seriedad de propuesta  

· Para el presente proceso no se aplicara. 

c) Garantía de cumplimiento de contrato.- 

· El proveedor del servicio debe presentar Garantía de cumplimiento de contrato (Boleta de Garantía, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento, Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), el monto de la garantía debe ser el 7% del monto adjudicado. 

· La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la conclusión del mantenimiento del equipo y de 60 días adicionales a partir de la finalización de contrato.

5. MULTAS 

En caso de incumplimiento de plazo de ejecución del mantenimiento, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el  veinte por ciento (20%)  
 
II.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

2.2 MÉTODO DE CALIFICACIÓN
El método de selección será el precio evaluado más bajo y que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.

2.3 CONSULTAS

a) Consultas escritas

Para el presente proceso no se efectuaran estas actividades administrativas.

b) Reunión de aclaración 

Para el presente proceso no se efectuaran estas actividades administrativas.

2.4 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
Se adjudicará la propuesta por el total y que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.

2.5 LUGAR DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento se lo realizará en oficinas de la Distrital Redes de Gas El Alto, ubicados en la ciudad de El Alto, Av. Juan Pablo II (antes de la Cruz Papal, lado tránsito), el mantenimiento se lo realizará en coordinación y bajo supervisión de la comisión de recepción.    

2.6 PLAZO DE ENTREGA 
El mantenimiento será realizado dentro los 5 días hábiles y continuos; el plazo de entrega será contabilizado a partir de que YPFB notifique al proponente con la Orden de Proceder.
2.7 ANTICIPO 
No se otorgará anticipo.

2.8 FORMA DE PAGO
Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.

La modalidad de pago a adoptar será contra entrega de los bienes y una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los mismos. 

La Cancelación se la realizará vía SIGMA o SIGEP.

El proponente deberá considerar que los costos de las condiciones complementarias elegidas por YPFB deben ser parte de la propuesta económica.

ESTAS especificaciones técnicas SON ENUNCIATIVAS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVAS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Lic. Rocio Marina Calle Argani
ENCARGADA DE ENSAYOS 

DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS 
	Ing. Walter Yañez Yañez
JEFE DE UNIDAD DE EMERGENCIAS

Y PREVENCIÓN DE DAÑOS





[image: image1][image: image2.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia



