# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº ITEM | DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM 1 Oximetro de pulso digital p/dedo | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Estados Unidos Incluir: - Dimensiones: - Largo: Entre 55 y 65 mm - Ancho: Entre 30 y 40 mm - Peso: Entre 45g a 60g (Incluyendo baterias) - Tipo de Pantalla LED: - Rango de medicion de Sp02 DE 0% A 99% - Exactitud: +/- 2%; <= 70% ninguna definicion - Rango de medicion de rango de pulso: 30 – 250 bpm - Exactitud: +/- 2 bpm o 2% (seleccione el mayor) para la frecuencia de pulso. - Baterias alcalinas AAA. - Energia de consumo bajo - Exactitud de la medicion: - SpO2 exactitud: +/- 2%; <= 70% ninguna definicion - No definicion de menos de 70% - Frecuencia de pulso: +/- 2 bpm - +/-2% (seleccione el mayor) para la frecuencoa de pulso. - Apagado automatico - Operación facil - Transporte practico - Adjuntar certificados de fabrica - Adjuntar certificados de calibracion (Si aplica). - Manual de instrucción en ingles o español - Estuche - Pilas para el uso Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 2 Tensiómetro digital inteligente | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Estados Unidos Incluir: - Dimensiones unidad principal: - Largo: Igual o mayor a 104 mm - Ancho: Igual o mayor a 128 mm - Profundidad: Igual o mayor a 64mm - Peso unidad principal: Igual o mayor a 245g (excluyendo baterias) - Pantalla digital LCD - Rango de medicion: Presion: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40 a 180/min. - Presion/Calibracion: Presion: +/- 3 mmHg o 2% de lectura, Pulso: +/-5% de lectura - Inflado: Automatico por bomba electrica - Desinflado: Valvula de liberacion automatica de presion - Liberacion rapida de presion: Valvula de liberacion automatica - Deteccion de presion: Sensor de presion capacitivo - Metodo de medicion: Metodo oscilometrico - Deteccion del pulso: Sensor de presion de tipo de capacitancia - Fuente de alimentacion: Pilas AAA - Circunferencia del brazalete: Entre 220mmm a 320mm - Brazalete estandar para brazo adulto. - Peso - Exactitud: +/- 2%; <= 70% ninguna definicion - Rango de medicion de rango de pulso: 30 – 250 bpm - Exactitud: +/- 2 bpm o 2% (seleccione el mayor) para la frecuencia de pulso. - Baterias alcalinas AAA. - Energia de consumo bajo - Exactitud de la medicion: - SpO2 exactitud: +/- 2%; <= 70% ninguna definicion - No definicion de menos de 70% - Frecuencia de pulso: +/- 2 bpm - +/-2% (seleccione el mayor) para la frecuencoa de pulso. - Apagado automatico - Operación facil - Trasnporte practico - Adjuntar certificados de fabrica - Adjuntar certificados de calibracion (Si aplica) - Manual de instrucción en ingles o español - Estuche - Pilas para el uso Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 3 Collar cervical Tipo Filadelfia mediano | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplastico - Material goma eva - Orificios en la parte superior del collar para asegurar correcta transpiracion - Forma anatomica y ajuste al cuello - Talla: Cuello entre 35cm y 42cm - Adjuntar certificados de fabrica Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 4 Collar cervical Tipo Filadelfia largo | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplastico - Material goma eva - Orificios en la parte superior del collar para asegurar correcta transpiracion - Forma anatomica y ajuste al cuello - Talla: Cuello entre 43cm y 50cm - Adjuntar certificados de fabrica Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 5 Tabla de inmovilización espinal de plástico con tres sujetadores plásticos | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Dimensiones: - Largo: Igual o mayor a 1.80m - Ancho: Igual o mayor a 40 mm - Multilaminado fenolico, plastificado en barniz - Tabla larga plastica de inmovilizacion espinal y traslado - Colores: Amarillo, naranja, azul francia, rojo y verde militar - Construccion ergonomica en revestido de pino de alta calidad - Impermeable y Atoxico - Calados para inmovilizacion cervical, pectoral, abdomen y piernas en forma independiente. - Multifenestrada con 14 orificios amplios para empuñaduras y 10 orificios para cinturones de fijacion - Carga de trabajo nominal repartida: Resistente igual o mayor a 250Kg y una resistencia repartida mayor o igual a 1000Kg. - Cinturones de fijacion : Igual o mayor a 3 unidades (Debe cumplir codigo de colores del cinturon de fijacion, con facil visualizacion) - Adjuntar certificados de fabrica - Manual de instrucción en ingles o español (Si aplica) - Estuche (Si aplica) Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 6 Inmovilizador latero-cervical | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Dimensiones: - Largo: Igual o mayor a 1.82m - Ancho: Igual o mayor a 405 mm - Profundidad: Igual o mayor a 44mm - Peso: Igual o menor a 245g (excluyendo baterias) - Sistema HIS (His Head Inmovi System) - Material espuma de poliuretano de densidad especial - Impermeable y atoxico - Material sintetico lavable antiestatico de alta resistencia - Recubrimiento con peliculas de revestimiento sanitario - Color: Naranja intenso y brillante - Cara interior concava - Cara exterior convexa - Orificios pasantes a nivel de oidos - Almohadilla cmplementaria multirelieve de identica terminacion - Conturones o riendas regulables p/fijacion den todo tipo de tablas y camillas de politraumatismo - Riendas para frontal y menton - Adjuntar certificados de fabrica - Manual de instrucción en ingles o español - Estuche (Si aplica) Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado. | Pza. | 11 |
| ÍTEM 7 Set de férulas inflables x 6 pzas. c/inflador | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Set de ferulas inflables New Air Split, confeccionadas en PVC flexible cristal doble pared, transparente. - Composicion del Seis (6) piezas, adulto con envase individual en plastico termo sellado. - Tres superiores: mano adulto, mano y antebrazo adulto, mano y brazo completo adulto. - Tres inferiores: bota adulto, bota y media pierna adulto, bota y pierna completa adulto. - Cierres de las piezas deben recorrer la totalidad del desarrollodel dispositivo (desde extremo superior al extremo inferior. - Espesor: Igual o mayor a 180 micrones, con cierre diente extra pesado desmontable / separable, reforzado en los extremos con anclajes plasticos, valvula bidireccional inflado bajo opresion de cuello-base. - Presurizacion mantenida por auto retencion y valvula tapon de extremo por oclusion. - Obturador de accionamiento manual. - Posee tubuladura de suministro de aire. - Desinflado por misma opresion de cuello-base. - Adjuntar certificados de fabrica - Manual de instrucción en ingles o español - Estuche de transporte impermeable con apertura de 180º (grados), con dimensiones igual o mayores a de 61cm x 39cm Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |
| ÍTEM 8 Ambu p/adulto, reusable de silicona | Marca: A especificar. Modelo: A especificar. Procedencia: Argentina Incluir: - Resucitador reutilizable AMBU adulto de silicona - Unidad entera es autoclavable - Mascara de silicona - Valvula al paciente POP-OFF 40cm H2O capacidad 1500mL - Bolsa resucitador - Bolsa reservorio - Manguera para tubo de oxigeno - Adjuntar certificados de fabrica - Manual de instrucción en ingles o español - Estuche (si aplica) Capacitación: Capacitación de manejo del equipo teórico y práctico, por personal capacitado | Pza. | 11 |

## CARACTERISTICAS.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo máximo de entrega de los bienes, será de treinta (30) días calendario, computable a partir de la firma de contrato.

GARANTÍA TÉCNICA

El proveedor debe presentar una garantía de los equipos, según especificaciones técnicas, no menor a 18 meses.

GARANTÍA CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

Cabe hacer notar que YPFB no otorgara ningún tipo de anticipos.

## GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) de la propuesta económica del proponente, con vigencia que deberá exceder sesenta (60) días calendario, a partir de la finalización del contrato y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

MULTAS

Se establece la aplicación de una multa del 1% del valor del contrato por cada día de retraso que registre el proveedor en la entrega de los bienes. En caso de llegar al 20% de multas, se resuelve el contrato, Y.P.F.B. se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

De existir alguna falla en el material y/o funcionamiento de fabricación de los equipos especificaciones, el proveedor deberá estar en condiciones de reemplazar en el plazo máximo de quince (15) días calendario. El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar las mismas.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el TOTAL de ÍTEMS, en aplicación al método de calificación del precio evaluado más bajo, siempre que cumpla con las características y/o especificaciones señaladas, como la presentación de los documentos solicitados en el Documento Base de Contrataciones.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el TOTAL de ÍTEMS.

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la presente contratación es de: 72,435 Bs. (Setenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco 00/100)

## PROPUESTA ECONOMICA

Los precios de la propuesta económica deben expresarse en moneda nacional.

2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deberán ser entregados a conformidad y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, en la ciudad de La Paz, en los Almacenes de YPFB, de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, ubicado en la Av. Juan Pablo II S/N (antes de la Cruz Papal, lado tránsito), del Distrito de Redes de Gas de la Ciudad de El Alto

FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION

La Empresa adjudicada, deberá realizar, la entrega mediante Nota de Remisión al Comité de Recepción, designado para este efecto, el mismo que efectuara la verificación en base a las Especificaciones Técnicas, en relación a: tipo, calidad y otros, dentro del plazo establecido.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará vía Sigma, contra entrega de los bienes, previa conformidad por parte del Comité de Recepción, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020.