	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONTROL CNMCH

	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN POWER METER PARA ANTENA MAESTRA DEL HUB SATELITAL
	Hoja:
                     7 de 8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° 
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	Power Meter,  Dual Channel ML2438A
	Equipo
	1

	2
	Power Sensor Diodo 10 MHz – 18 GHz MA 2472D
	Accesorio
	1

	3
	Attenuator, 3-1010-124
	Accesorio
	1

	4
	Adapter 510-90-R
	Accesorio
	2

	5
	Coaxial Adapter, Metric, 35UM120N
	Accesorio
	1

	6
	Adapter, 510-92-R
	Accesorio
	2


	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

	Se requiere equipos de diagnóstico para sistemas de comunicación satelital con el objeto de verificar las ganancias de la señal de radio frecuencia de la etapa de OUTDOOR e INDOOR en la antena maestra.

	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPO REQUERIDOS

1. EQUIPO POWER METER ML2438A
1
Marca

ANRITSU o Equivalente
2
Modelo

ML2438A
3
Industria

Americana o Europea

4
Entrada de Señal
Dual
CARACTERISRICAS TECNICAS
5
Frequency range
Dynamic range
Performance
Accuracy
100 kHz to 65 GHz (sensor dependent)
–70 to +20 dBm (dependent on sensor, external coupler or attenuator)
100 kHz (Profile mode)
31.25 kS/s
<0.5%
OPERACIÓN EQUIPO
6
Operation
Power vs. Time graphic of readout data or Profile of Peak power for analysis of repetitive pulse or transient waveforms.
Single channel power sweep or frequency sweep.

±5 dB range CW (Readout mode) only
Dynamic range covered by five overlapping amplifier ranges, R1, R2, R3, R4 and R5
Universal Sensor MA2481/82D ranges 1 to 6
Auto or Manual (current range or selectable 1 through 5)
7
Features

(summary)
Valores de visualizacion

0.1 to 0.001 dB

Linear power units, 3 to 6 digit, 1 to 3 digits selectable to right of decimal nW to W; Voltage, 1 to 2 digits selectable to right of decimal.
0.01 Db
Profile and P vs. T modes: 200 pixels display resolution

For a 1 ms Profile window, cursor resolution on the display is 5 μs.

Hold, Max, Min
Average, Min, Max
0.0 to 20.00V nominal
Watt, %, Volts
dBm, dB, dBμV, dBmV, dBr
–199.99 to +199.99 dB
8
Averaging
Auto (Moving), Manual (Moving, Repeat)
1 to 512
Low, Medium and High settings apply post average low pass filter to improve visibility at high display resolution
9
Triggering

Profile mode: 10 ms to 7s

P v T mode: 1m to 24 hrs
On-screen indicator/message
10
System Configuration
10 storage registers plus RESET default settings
11
Non Volatile RAM Battery

Lithium (10 year life)
12
DC Power Requirements
12 to 24 VDC, Reverse protected to –40V

Maximum input 30V
13
AC Power Requirements

90 to 250 VAC, 47 to 440 Hz,

40 VA Maximum
14
EMI, EMC, Safety

Complies with requirements for CE marking EN 61326, EN61010-1
15
Operating Temperature

–40° C to 70° C

2. POWER SENSOR DIODO 10 MHz – 18 GHz
0
Marca

Anritsu o Equivalente
1
Modelo

Power Sensor Diodo 10 MHz – 18 GHz
2

Industria

Americana o Europea

CARACTERISTICAS TECNICAS
3

Description Technical
· Frequency range: 10 MHz — 18 GHz

· Power measurement range: +20 dBm — -60 dBm

· True RMS measurements – modulation independent

· Fast measurement speed: >1,6001 readings/s continuous, >11,000 readings/s buffered1

· Able to accept high power levels before being damaged: +30 dBm CW, +34 dBm 10 µs

· No zero required*

· NIST traceable calibrations

· Compatible with Anritsu handheld instruments

· Silicone protective covering for additional field durability

· Worldwide calibration and service centers 
3.  ATTENUATOR, 3-1010-124.

0

Marca

Anritsu o Equivalente

1

Modelo

Attenuator, 40 dB, 100 watt

2

Industria

Americana o Europea

3

Características Técnicas

Attenuator, 40 dB, 100 watt, DC-8.5 GHz, N(f) input - N(m) output, Uni-directional
4. ADAPTER 510-96-R
0
Marca

Anritsu o Equivalente
1
Modelo

Adapter 510-96-R
2

Industria

Americana o Europea

3

Description Technical
Adapter for handheld instruments, DC to 7.5 GHz, 7/16 DIN(m) - 7/16 DIN(m), 50 Ohm
5.  COAXIAL ADAPTER, METRIC, 35UM120N
0
Marca

Anritsu o Equivalente
1
Modelo

35UM120N
2

Industria

Americana o Europea

3

Cantidad 

2

3

Caracteristicas Tecnicas
Coaxial Adapter, Metric, 10.00 to 15.00 GHz, N(m). Supplied with 1 year warranty coverage
6.  ADAPTER, 510-92-R
0
Marca

Anritsu o Equivalente
1
Modelo

Adapter 510-92-R
2

Industria

Americana o Europea

3

Cantidad 

1

4

Caracteristicas Tecnicas
Adapter, DC to 7.5 GHz, 7/16 (m) - N(m), 50 Ohm
LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN TENENR SIMILARES  CARACTERÍSTICAS A LAS DESCRITAS O SU EQUIVALENTE, COMPATIBLE ANRITSU, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SEÑALADAS

	ITEM

DETALLE DEL BIEN
Cantidad de Equipos

Precio Unitario

(Bs.)

Precio Total

(Bs.)

1

Power Meter,  Dual Channel ML2438A

1

69.472,00

69.472,00

2

Power Sensor Diodo 10 MHz – 18 GHz MA 2472D

1

25.085,00

25.085,00

3

Attenuator, 3-1010-124

1

20.576,00

20.576,00

4

Adapter 510-90-R

2
3.815,00

7.630,00

5

Coaxial Adapter, Metric, 35UM120N

1

8.844,00

8.844,00

6

Adapter, 510-92-R

2
3.468,00

6.936,00

PRECIO TOTAL (Bs.)

138.543,00


	DOCUMENTACION A ENTREGAR CONJUNTAMENTE A LOS EQUIPOS REQUERIDOS
La empresa adjudicada debe entregar antes de la firma del acta de recepción de los equipos, toda la documentación técnica de los equipos suministrados: 
· Informe de los resultados de las pruebas FAT, SAT que se realizó a los equipos entregados.

· Certificados de equipos en origen.

· Certificados de pruebas realizadas en fábrica.

· Certificados de garantía.

· Manuales de equipos en español.

· Manuales de operación y mantenimiento.

· Plazo de garantía y asistencia técnica a prestar durante el periodo postventa
· Manual de Operación de los Equipos en Físico y en un CD.

· Presentar toda la documentación realizada en el mantenimiento en un DATABOOK de mantenimiento ejecutado y con respaldo en electrónico en un CD.


	PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION

	El plazo de recepción, que contempla la entrega, instalación y configuración de los equipos será de máximo de 40 días calendario computable desde el día siguiente hábil a la firma del contrato.

	PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA (FAT)

	La empresa ofertante deberá presentar certificados de pruebas FAT (pruebas de aceptación en

Fábrica) y/o certificaciones de calidad de los equipos IDIRECT ofertados.

	PRUEBAS DE ACEPTACION EN SITIO (SAT)

	Las pruebas de aceptación en sitio se basaran sobre los mismos procedimientos utilizados en

FAT.

El SAT también deberá regirse por un protocolo escrito el cual deberá presentarse, para su aprobación, con un mínimo de 2 días de anticipación al inicio de las pruebas.

Una vez realizadas las pruebas FAT, SAT y cuando el resultado de las mismas sea satisfactorio, según resultados y previa conformidad, se procederá a redactar el Acta de recepción del suministro y la configuración realizada para su instalación


	GARANTÍA TÉCNICA

	- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. 

- Período de garantía: La empresa ofertante extenderá un certificado de garantía de equipos provistos por un lapso de 24 meses a partir de la instalación de los mismos, por lo que será responsable de cualquier falla de fábrica de los equipos.

- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción.
Todos los equipos de comunicaciones a ser provistos deberán ser nuevos de fábrica, entendiéndose como nuevos de fábrica, aquellos con una fecha de expedición no mayor a un año. No admitiéndose que sean re-usados, reacondicionados, reconstruidos y/o re manufacturados, alternativos, ni equivalentes o sustitutos. Por lo que YPFB exigirá documentación que respalde el estado de los mismos, certificados de expedición de fábrica, importación y otros que considere necesarios.



	SERVICIO CONEXOS

	La empresa oferente se hará cargo de la instalación de los equipos y debe brindar una capacitación de operación y configuración de los equipos adquiridos.
· El tiempo de la capacitación será mínimo  de 12 horas académicas, para la operación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo. A la conclusión del curso debe entregar Certificados de la Capacitación. 
· El número de personal técnico a capacitar será de seis técnicos.

· El instructor que realizara la capacitación debe tener experiencia de dos años en el manejo del equipo ofertado.


	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

	La empresa deberá contar con certificación que avale representación de fábrica y soporte técnico de los equipos ofertados.
Experiencia General: Las empresas ofertantes deberán demostrar experiencia en la venta de equipos similares a los requeridos de al menos 4 (cuatro) provisiones. Para su acreditación debera adjuntar fotocopia simple de facturas, notas de venta, órdenes de compra, contratos, o documentos equivalentes.



1. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS
	FORMA DE PAGO  

	YPFB procederá al pago en forma total a contra entrega de los equipos y cuando se emita el informe de  conformidad por parte del Comité de Recepción, dicho pago se realizara a través del SIGMA previa presentación de la factura adjuntando una solicitud de pago.


	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Los equipos deben ser entregados e instalados en la antena maestra del CNMCH, ubicada en el Edificio CERPI (Calle La Paz esquina  Calle Avaroa). Villa Montes – Tarija.

	GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA

	Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios incluyendo embalajes, transportes, seguros.


	MULTAS

	Se procederá al cobro de multas, previa verificación por el Comité de Recepción, de acuerdo con el siguiente detalle y montos:

-
En caso de incumplimiento en el Plazo de entrega e instalación; se aplicara una multa de 1% sobre el monto total del contrato  por cada día de retraso. (Manifestar aceptación)


	IMPUESTOS

	FACTURACION

-
La factura debe ser emitida de acuerdo a normas vigentes a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignado el Numero de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

TRIBUTACION

-
Las Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias (Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales y Patentes) por la que es sujeto pasivo, que resulten directa o indirectamente del Contrato, no correspondiendo ningún reclamo posterior debido a error en la contrato, no corresponde ningún reclamo posterior debido a error en la evaluación del precio contractual ni a solicitar su revisión.

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

	El plazo de validez de la propuesta debe ser de 90 días calendario


	ANTICIPO

	No se realizara ningún tipo de anticipo, el pago se realizara una vez que el  Comité de Recepción realice el informe de Conformidad del Proceso  de Contratación.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]