	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE CONTADOR DE PARTICULA

	Hoja:
                     3 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	CONTADOR DE PARTICULA 
	EQUIPO
	1


1. CARACTERÍSTICAS 
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	ITEM 1
CONTADOR DE PARTICULA 

• Lectura directa de la concentración de partículas en suspensión, humedad, temperatura, CO,  CO2, y compuestos orgánicos volátiles (VOC), del lugar de trabajo y medio ambiente.

• Medición de partículas de PM2.5, PM4, PST o PM10

• Rango de temperatura; 0ºC  a  60ºC
• Rango de humedad; 0 a 100%HR sin condensación
• Rango CO: 0 a 1000pmm
• Rango CO2: 0 a 20,000ppm
• Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
• Bomba de muestreo incorporadon
• Fotómetro de dispersión de luz óptica de 90° (total concentración en masa)
• Batería recargable de Lithium-Ion
• Casette de filtro para un análisis gravimétrico
• Pantalla con iluminación  multilenguaje (5 idiomas)
• Fabricado y certificado con norma ISO 12103-1, A2
• Intervalos de registro de datos 1, 5, 15, 30 segundos, y 1, 5,
10, 30, 60 minutos
• Mediciones de Nivel Min, Max, Promedio, STEL, TWA
• Debe incluir:

· Trípode TP-1 compatible con el equipo.

· Ficha técnica, para la evaluación respectiva.

· Certificados respectivos de proveedores autorizados de la Marca de los equipos ofertados.  

· Certificado de garantía real de 12 meses.
· Certificado de calibración por un año, vigente.
· Manual de instrucciones en español y/o inglés.


	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega de los  ítems requeridos es de 15 días calendario, mismas que serán computables a partir de la firma de contrato resultante.


	GARANTÍA TÉCNICA 

	La empresa proveedora deberá otorgar a YPFB la correspondiente garantía (certificado o documento) de reposición de bienes defectuosos por el lapso de 12 meses como mínimo.

El proveedor correrá con los gastos necesarios en que se incurra para el reemplazo y/o reposición correspondiente del bien adquirido. El bien reemplazado tendrá la misma garantía de producto y de reemplazo.

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

	No corresponde para la presente contratación.

	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) de la propuesta económica del proponente, con vigencia que deberá exceder sesenta (60) días calendario, a partir de la finalización del contrato y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

	GARANTÍA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

	No se requiere para la presente contratación, ya que no se otorgara ningún tipo de anticipo.

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

	La propuesta deberá tener una validez no menor a 90 días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

	RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

	De presentarse alguna eventualidad con el material adquirido durante el periodo de vigencia de la garantía, el proveedor deberá reemplazar el o los accesorios dañados de iguales características, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio del balde de polvo químico seco en un plazo no mayor a 72 horas.

	DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

	CERTIFICACIONES DE CALIDAD

El proponente debe considerar, que los productos a ser provisto deberán ser nuevos y sellados, de marca registrada; no se aceptará productos usados o reacondicionados o que su precinto de seguridad haya sido roto. 

Junto con su propuesta, deberá presentar un certificado que determine la calidad del producto.

 (*) La empresa adjudicada deberá cubrir todos los impuestos que correspondan hasta que se consolide la entrega definitiva de los bienes en almacenes de YPFB.


	Forma de adjudicación

	El presente proceso será adjudicado por el total, a aquella empresa que cumplan todos los aspectos técnicos, administrativos y legales de la presente contratación.

	METODO DE SELECCION

	El método de selección y adjudicación para el presente proceso de contratación es por precio evaluado más bajo y que cumplan los requisitos técnicos citados por YPFB.

	MANUALES 

	La empresa hará la entrega de los manuales del equipo una vez adjudicada para la entrega del bien.

	PRECIO REFERENCIAL

	El monto total es de Bs. 88.000,00 (Ochenta y ocho mil 00/100 bolivianos).



2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Almacenes de YPFB  ubicado en la Planta El Alto GNRGD Av. Juan pablo II Lado SEGIP  s/n, Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos YPFB. Ciudad de El Alto.
Los trabajos de estibado en el descargue, correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicada; en el caso de ocurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa proveedora de los bienes.

Para la entrega de los bienes adquiridos, el comité de recepción conjuntamente con representantes de la empresa adjudicada debidamente acreditados, tendrá la función de efectuar la fiscalización, y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes entregados, elaborándose un informe de recepción en la cual se indique las observaciones de los accesorios e insumos defectuosos o faltantes.

El comité de recepción notificará a la empresa contratada la cantidad del bien encontrado en estado defectuoso o faltante para que en las 72horas se proceda al reemplazo de los mismos, procediéndose luego de esta recepción a la emisión del informe de conformidad definitiva.

	FORMA DE PAGO

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.

El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita el informe de la conformidad respectivo, previa entrega de los bienes por parte de la empresa adjudicada con toda la documentación correspondiente.

La cancelación se la realizará vía sigma o Registro de Beneficiarios del SIGEP.

	MULTAS

	Se establece la aplicación de una multa del 1% del valor del contrato por cada día de retraso que registre el proveedor en la entrega de los bienes.

Cuando el monto de las multas haya llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, se deberá iniciar el proceso de resolución del contrato. 


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]